TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5971: L995

ISO 6767 : 1990

KHÔNG KHÍ XUNG QUANH - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ KHỐI LƯỢNG CỦA LƯU HUỲNH DIOXIT- PHƯƠNG PHÁP TETRACLOROMERCURAT (TCM)/PARARO SANILIN
Ambient air - Determination of the mass concentration of sulfur diexide Tetrachloromercurate (TCM) pararosaniline method.

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo phổ quang kế, thường được biết như là phương pháp tetraclorua thủy ngân (TCM)/pararosanilin, để xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh dioxit trong không khí xung quanh từ 20Pg/m3 đến khoảng 500Pg/m3.

Thời gian lấy mẫu thử là 30 phút đến 60 phút.

Nếu đã dùng thời gian lấy mẫu thử dải hơn 60 phút, hoặc nồng độ lưu huỳnh dioxit dự đoán cao hơn (đến khoảng 2000Pg/m3) thì cần thận trọng để đảm bảo các nồng độ của lưu huỳnh dioxit trong dung dịch hấp thụ nói ở điều 6 là không bị vượt quá. Điều đó có thể làm được bằng cách giảm lưu lượng thể tích trong khi lấy mẫu thử. Các dung dịch mẫu thu được bằng cách này có thể được giữ lại đến 24h trước khi tiến hành các phép đo, miễn là chúng được giữ trong tủ lạnh khoảng 50C.

Các chất được biết là gây cản trở và chúng có thể có mặt trong không khí đang được lấy mẫu, được liệt kê ở 7.5.

Những chỉ dẫn về độ tập trung và độ chính xác của phương pháp và giới hạn phát hiện thấp hơn được ghi trong 8.2.

Giới hạn phát hiện, độ lệch chuẩn và sự cản trở làm cho phương pháp TCM có đủ tiêu chuẩn để định hướng các phép đo hiện trường với dãy nồng độ cao hơn. Khi cần các phép đo chính xác hơn, thì cần sử dụng các dụng cụ đã được kiểm nghiệm và hiệu chuẩn đặc biệt.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

Các tiêu chuẩn sau đây được sử dụng cùng với tiêu chuẩn này:

TCVN 5968: 1995 (ISO 4219: 1979) Chất lượng không khí - Xác định các hợp khí của lưu huỳnh trong không khí xung quanh - Thiết bị lấy mẫu.

ISO 6349: 1979 Phân tích khí - Chuẩn bị hỗn hợp khí chuẩn - Phương pháp thấm.

3. Nguyên lí

Hấp thụ lưu huỳnh dioxit có mặt trong mẫu không khí bằng cách cho qua một dung dịch natri tetracloromercurat (TCM) trong thời gian xác định, kết quả tạo ra một phức chất diclorosunfitomercurat:

Cho thêm dung dịch axit sunfamic vào để phá hủy bất cứ ion nitrit nào được hình thành trong dung dịch natri tetracloromercurat bằng oxit nitơ có mặt trong mẫu khí. Chuyên phức chất diclorosunfitomercurat thành axit pararosanilin methyl sunfonic có màu tím thẫm bằng cách cho thêm dung dịch formaldehyd và dung dịch pararosanilin hydroclonrua đã axit hóa.

Xác định phổ hấp thụ của dung dịch mẫu ở bớc sóng khoảng 550nm bằng cách dùng phổ quang kể thích hợp (hoặc máy so màu) và tính nồng độ khối lượng của lưu huỳnh dioxit bằng đồ thị chuẩn được lập ra bảng dùng hỗn hợp khí chuẩn.

Phụ thuộc vào thiết bị có sẵn trong phòng thí nghiệm, có thể là thích hợp khi dùng dung dịch natri dissunflt cho các kiểm tra hàng ngày. Tuy nhiên các dung dịch chỉ được dùng sau khi hiệu chuẩn hoàn hảo bằng cách sử dụng thiết bị thấm.

4. Thuốc thử

Trong quá trình phân tích, chỉ dùng các thuốc thử loại tinh khiết phân tích được công nhận để phân tích và chỉ là nước cất, tốt hơn là nước cất 2 lần, hoặc nước tinh khiết tương đương, không có chất oxy hóa.

Cảnh báo: Dùng các thuốc thử phải phù hợp với các quy tắc y tế và an toàn thích hợp.

4.1. Natri tetracloromercurat (TCM), dung dịch hấp thụ C(Na2[HgCl3]) = 0,04mol/l.

Hòa tan 10 ,9g thủy ngân (II) clorua (HgCl), 4,7g natri clorua (NaCl) và 0,07g muối dinatri dihydrat của axit etylen dinitrotetra axetic, [(H0C0CH2)2 N(CH2)2 . N(CH2- COONa)2. 2H2O EDTA vào nước, trong bình định mức dung tích 10 00ml.

Thêm nước lên tới vạch và trộn đều. Giữ dung dịch trong bình đậy nút kín.

Dung dịch ổn định được trong vài tháng, nhưng nếu thấy có kết tủa thì phải loại bỏ.

Chú thích 1: Phương pháp thu hồi thủy ngân từ các dung dịch mới và đã dùng, được cho trong phụ lục C.

4.2. Pararosanilin hydroclorua (PRA), dung dịch 0,16g/l .

4.2.1. Chuyển 86ml axit clohydric (HCI) (p = 1,19g/ml) gần đúng 38% (mm) vào bình định mức dung tích 10 00ml. Thêm nước lên tới vạch và lắc đều.

4.2.2. Chuyển 205ml axit phosphoric H3PO4 gần đúng 85% (mm) (p = 1,69g/l)l/) vào bình dung tích 10 00ml. Thêm nước lên tới vạch và trộn đều.

4.2.3. Hòa tan 0,2g pararosanilin hydroclorua (C19H17N3 . HCl) vào 10 0ml dung dịch axit clohydric được pha chế theo 4.2.1; độ tinh khiết của pararosanilin hydroclorua đem dùng đã được kiểm nghiệm cho những lô PRA mới theo như phụ lục A.

4.2.4. Dùng pipet lấy 20ml dung dịch đã pha chế theo 4.2.3 cho vào bình định mức dung tích 250ml. Cho thêm 25ml dung dịch axit phosphoric pha chế theo 4.2.2. Trộn đều và thêm nước tới vạch mức.

Dung dịch ổn định trong vài tháng nếu được bảo quản trong tối.

Nếu dung dịch PRA được pha chế từ dung dịch gốc PRA thu được bằng sự tinh chế PRA theo đúng mục A.2; thì mỗi 1% khác biệt giữa độ tinh khiết 10 0% và độ tinh khiết thu được cho thêm 0,2ml dung dịch gốc PRA trước khi thêm nước đến vạch mức.

4.3. Formaldehyđ, dung dịch gần đúng 2g/l

Dùng pipet lấy 5ml dung dịch formaldehyđ (HCHO) từ 36% (m/m) đến 38% bán sẵn ở thị trường cho vào bình định mức dung tích 10 00ml. Cho nước tới vạch và lắc đều.

Pha chế dung dịch này trong ngày sử dụng.

4.4. Axit sunfamic - dung dịch 6g/l

Hòa tan 0,6g axit sunfamic (NH2SO3H) trong 10 0ml nước. Dung dịch này ổn định được vài ngày, nếu tránh được không khí.

4.5. Natri disunfit, dung dịch 0,012g/l

4.5.1. Hòa tan 0,3g axit sunfamic (NH2SO3H) trong 500ml nước mới cất đã được loại khí thí dụ bằng đun sôi và làm nguội tới nhiệt độ phòng.

Dung dịch này không bền.

Dung dịch này chứa khối lượng tương đợng với 320Pg tới 400Pg lưu huỳnh trên mililít. Xác định nồng độ khối lượng hiện tại của lưu huỳnh dioxit có mặt dung dịch, như được chỉ ra trong phụ lục B.

4.5.2. Ngay sau khi xác định nồng độ khối lượng hiện tại của lưu huỳnh dioxit có mặt trong dung dịch như được chi ra trong 4.5.l, dùng pipet lấy 2,0ml dung dịch đó cho vào bình.mức dung tích 100ml. Thêm dung dịch hấp thụ (4.1) vào bình cho tới vạch và trộn đều.

Dung dịch này ổn định trong 30 ngày nếu giữ ở nhiệt độ 50C, hoặc chỉ l ngày nếu ở nhiệt độ trong phòng.

4.6. Hỗn hợp khí chuẩn

Ngay trước khi dùng, chuẩn bị khí "không" (zero gas) và hỗn hợp lưu huỳnh dioxit và không khí, bằng cách sử dụng kĩ thuật tạo nồng độ được quy định trong ISO 6349. Chuẩn bị khí "không" theo tiêu chuẩn này sẽ có được ít nhất là 4 mức nồng độ khác nhau của lưu huỳnh dioxit, đủ cho cả dẫy mức nồng độ khối lượng làm việc mong muốn.

5. Thiết bị

Thiết bị thông thường của phòng thí nghiệm và các thiết bị sau:

5.1. Thiết bị lấy mầu: như đã nêu trong TCVN 5968: 1995 (ISO 4219) và trong 5.1.1 tới

5.1.5 của tiêu chuẩn này.

5.1.1. Đầu lấy mẫu không khí (xem TCVN 5968: 1995) được làm bằng polytetra fluro etylen hoặc thủy tinh bo silicát, được rửa bằng axit percloric rồi rửa bằng nước cất và làm khô.

5.1.2. Cái lọc bụi (xem TCVN 5968: 1995).

Khi có thể, tránh dùng bộ lọc bụi. Tuy nhiên, nếu sử dụng bộ lọc bụi, thì nó cần được làm bằng vật liệu thoả mãn những yêu cầu được nêu trong TCVN 5968 :1995

5.1.3. Bình hấp thụ (xem TCVN 5968 : 1995)

Hiệu suất hấp thụ của bình hấp thụ sunfat dioxit phải được xác định trước khi dùng và phải đạt ít nhất là 0,95. Thí dụ các bình hấp thụ thích hợp được ghi trong bình 1.

Hiệu suất hấp thụ thay đổi theo hình dáng của bình, kích cỡ của các bọt khí và thời gian tiếp xúc của chúng với dung dịch. Hiệu suất này có thể được xác định bằng cách lắp ghéo vào bộ lấy mẫu một bình hấp thụ nối tiếp với bình thứ nhất và so sánh giữa lượng sunfua dioxit tìm được trong bình thứ 1 với tổng lượng sunfua dioxit tìm được trong cả hai bình hấp thụ. Khi làm việc với các bình hấp thụ nhỏ (midget impingers) dưới những điều kiện được mô tả trong mục 6, hiệu suất hấp thụ tìm được là tốt hơn 0,98.

Khi dùng hỗn hợp sunfua dioxit và không khí để hiệu chuẩn như được mô tả trong 7.1, thì phải tính đến hiệu suất hấp thụ của hệ thống.

5.1.4. Đồng hồ đo khí hoặc bộ điều chỉnh dòng khí (xem TCVN 5968 : 1995)

Để thay thế đồng hồ đo khí, trong hộp kiểm tra nhiệt độ có thể được sử dụng lỗ tới hạn, trong trường hợp đó, bơm phải có khả năng đạt được đến Pd/Pu d 5, ở đây Pđ và Pu là các áp suất suôi dòng và ngược dòng tương ứng của kim (xem 5.1.5).

5.1.5. Hai áp kế, chính xác tới 1kPa, dùng đo áp suất khi sử dụng lỗ tới hạn thay đồng hồ đo khí

5.2. Phổ quang kế hay máy so mầu thích hợp cho việc đo độ hấp thụ ở khoảng 550nm. Nếu phổ quang sẽ được sử dụng, thì phải thực hiện phép đo với dụng cụ ở bước sóng giữa 548nm. Nếu sử dụng máy đo mầu thì dùng một bộ lọc sáng tương ứng với độ dài bước sóng giữa 540nm và 550nm. Máy có độ rộng của khe đo lớn hơn 20nm sẽ có khó khăn trong việc đo mẫu trắng.

5.3. Cuvet từng cặp có độ dày từ l,0cm tới 5cm.

5.4. Bình polyethylen, dung tích 10 0ml để chuyền vận các dung dịch hấp thụ tới phòng thí nghiệm.

6. Lấy mẫu

Lắp ráp bộ lấy mẫu theo các thí dụ ớ hình 2 và phù hợp với mọi yêu cầu đặc biệt đối với khối khí được điều tra đánh giá.

Cho 10 ml dung dịch hấp thụ (4.l) vào một bình hấp thụ (5.l.3) và lắp vào trong bộ lấy mẫu. Chọn thời gian lấy mẫu 30 phút hoặc 60 phút và lưu lượng thể tích 0,5l/min và 1l/min.

Kết qủa là tốt nhất nếu thu được 0,25 Pg tới 2,5Pg (0,1 Pg đến 0,95 Pg ở 250C và 10 1,3 kPa) sunfua dioxit trong 1ml dung dịch hấp thụ được bẫy.

Sau khi lấy mẫu, xác đính thể tích khí được lấy và ghi áp suất khí quyển (xem 8.1 chú thích 3). Mẫu lấy xong phải phân tích ngay, nếu không thì mẫu có thể đuợc bảo quản ở 50C không lâu hơn 24 giờ.

Nếu mẫu của phòng thí nghiệm cho thấy có kết tủa, điều đó có thể là do phản ứng của thủy ngân (II) với hợp chất sunfua có tính khử loại bỏ kết tủa bằng lọc hoặc li tâm trước khi phân tích.

7. Quy trình

7.1. Định chuẩn

7.1.1. Điều chế dãy dung dịch chuẩn

Hỗn hợp sunfua dioxit vâ không khí được điều chế theo ISO 6349. Đường chuẩn biểu thị độ hấp thụ phụ thuộc vào nồng độ sunfa dioxit. Để lập đường chuẩn nhất là cần 4 mức nồng độ khác nhau của sunfua dioxit trong dãy như chỉ ra ở điều 2 (ISO 6349).

Lấy mẫu từng hỗn hợp khí trong cùng những điều kiện như đã được dùng để lấy mẫu khí chưa biết ngoài hiện trường, đặc biệt là phải cùng một thời gian lấy mẫu và với cùng một lưu lượng. Xử lí các dung dịch mẫu thu được theo như đã mô tả trong 7.3 (xem 4.6).

7.1.2. Dung dịch trắng:

Pha chế dung dịch trắng từ khi "không”(xem 4.6) Sự pha chế này được thực hiện theo 7.l.l.

7.1.3. Lập đường chuẩn

Hiệu chỉnh các giá trị hấp thụ dựa vào giá trị hấp thụ của dung dịch trắng (7.4). Lập đồ thị hấp thụ của mỗi dung dịch theo khối lượng cửa sunfua dioxit, tính bằng microgam, trong mẫu khí mà nó đã được lấy. Tính hệ số hiệu chuẩn f (nghịch đảo của độ dốc) để dùng trong khi tính toán kết quả (8.l).

7.2. Chuẩn bị đồ thị kiểm tra hàng ngày

Dùng pipet lấy 0 ml; 1,0ml; 2,0ml; 3,0ml và 4,0ml dung dịch natridisunfit (4.5.2) vào một dãy bình định mức dung tích 25ml.

Thêm dung dịch hấp thụ (4.1) vào mỗi bình để nâng thể tích tới gần 10ml. Sau đó thực hiện phân tích như mô tả trong 7.3.2.

Lập đồ thị của các dung dịch, trục tung thể hiện độ hấp thụ, trục hoành thể hiện khối lượng, tính bằng g, của sunfua dioxit được tính như phụ lục B và thu được một mối quan bệ tuyến tính. Nếu dùng cuvet xem khi đo dung dịch trắng thì đồ thị cắt trục tung tại điểm 0,02 đơn vị hấp thụ. Tính hệ số hiệu chuẩn f’ (nghịch đảo của độ dốc).

Hệ số hiệu chuẩn này có thể được dùng cho các mục đích hàng ngày, giá trị thu được khi chia f’ cho thể tích (tính bằng m3) của không khí đã được lấy mẫu trong quá trình hiệu chuẩn theo 7.l cần khác biệt dưới 10 % so với hệ chuẩn f thu được với các hỗn hợp khí chuẩn.

7.3. Xác định

7.3.1. Để mẫu (điều 6) ít nhất trong 20 phút sau khi lấy mẫu để cho ozon đã bị lọt vào sẽ được phân hủy. Sau đó chuyển định lượng dung dịch mẫu vào bình đinh mức dung tích 25 ml, dùng khoảng 5ml nước để súc rửa.

7.3.2. Thêm 1ml dung dịch axit sunfamic (4.4) vào mỗi bình và giữ cho phản ứng trong 10 phút để phá hủy nitrit từ nitơ oxit. Sau đó dùng pipet lấy 2,0 ml dung dịch formaldehyt (4.3) và 5ml thuốc thử pararosanilỉn (4.2.4) cho vào trong bình. Thêm nước cất vừa đọc đun sôi và để nguội tới vạch và giữ ở nhiệt độ 200C ± 10 C. Dùng phổ quang kế hoặc máy so mầu (5.2) đo độ hấp thụ của dung dịch mẫu và dung dịch "không" so với nước cất trong cuvét. Sau khi thêm các thuốc thử từ 30 đến 60 phút thì tiến bành đo ngay.

Không được để dung dịch có mầu đọng lại trong cuvét vì một lớp màng mầu sẽ lắng ở mặt trong thành cuvét. Sau mỗi lần đo phải rửa sạch cuvét.

Chú thích 2: Cố định các khoảng cách thởi gian giữa các lần cho thêm thuốc thử, thí dụ 1 phút, để đảm bảo tốt hơn độ tái lập các phép đo.

7.4. Chuẩn bị dung dịch trường (không có thuốc thử)

Hút 10 ml dung dịch hấp thụ chưa qua hấp thụ (4.1) cho vào bình định mức dung tích 25ml, cho thêm các thuốc thử như trước, xử lí dung dịch như đã mô tả trong 7.3.2 và đọc độ hấp thụ dựa theo nước cất dùng ngăn đo lcm: So sánh giá trị này với giá trị của dung dịch trắng thu được khi chuẩn bị đồ thị chuẩn (7.l). Các sai khác lớn hơn 10 % giữa 2 giá trị chỉ ra rằng có sự nhiễm bẩn của nước cất hoặc thuốc thử, hoặc sự biến chất của thuốc thử, trong trường hợp đó, cần pha chế thuốc thử mới.

7.5. Sự cản trở

Nếu trong 10 ml dung dịch hấp thụ có đến 30Pg mangan (II), 10 Pg crôm (III), 10 Pg đồng (II) và 22Pg vanadi (V) thì EDTA được cho thêm để loại trừ cản trở của các kim loại nặng.

Nếu axit sunfanric (4.4) đọc dùng theo phương pháp đã được mô tả, thì trên 50Pg nitơ dioxit trong 10 ml dung dịch có thể chấp nhận được.

Sự cản trở của các nitơ oxit, ozon và các hợp chất khử của lưu huỳnh (thí dụ hydro sunfua và mercaptan) được loại trừ hoặc được giảm đến tối thiểu. Axit sunfuric và các sunfát không gây cản trở. Sunfua trioxit không gây cản trở đã được chứng minh bằng thực nghiệm, vì chất này có lẽ trở nên bị thủy phân thành acid sunfuric trong dung dịch hấp thụ.

8. Trình bày kết quả

8.1. Tính toán

Tính nồng độ khối lượng của sunfua dioxít U (SO2) biểu thị bằng microgam/m3, bằng các phương trình:

Trong đó :

f và f, là các hệ số hiệu chuẩn (xem 7.1 và 7.2);

As là độ hấp thụ của dung dịch mẫu;

Ab là độ hấp thụ của mẫu trắng;

V1 là thể tích, tính bằng m3 của mẫu khí.

Chú thích 3: Nếu cần nồng độ sunfua dioxit ở các điều kiện chuẩn (298K, 101,3 kPa ( 102kPa) thì thay thế thể tích V1 của khí được lấy mẫu theo giá trị tương ứng thể tích V2 ở điều kiện chuẩn .

Trong đó:

p là áp suất khí quyển, bằng kilopaecal;

t là nhiệt độ cửa mẫu khí, bằng 0C.

8.2. Các đặc tính

8.2.1. Độ tập trung và độ chính xác

Phương pháp này đạt được độ chính xác cao. Độ chính xác đạt được trong thực hành sẽ phụ thuộc vào sự thận trọng trong thao tác lập đường chuẩn và các phép đo khác nhau.

Nếu nồng độ không khí xung quanh được đo giữa 80Pg SO2/m3 và 200Pg SO2 /m3 thì độ lệch chuẩn tương đối là ± 10 % .

8.2.2. Giới hạn phát hiện

Giới hạn phát hiện sunfua dioxit trong 10  ml dung dịch mẫu TCM là giữa 0,2Pg và 10Pg dựa trên 2 lần độ lệch chuẩn của dung dịch trắng (7.1.2). Điều đó tương  đương với nồng độ giữa 7Pg SO2/m3 và 33P SO2/m3 [0,002 ppm (v/v) tới 0,011ppm (v/v) trong một mẫu khí 30 lít (thí dụ 1h lấy mẫu với 0,5 min)].

9. Báo cáo thử nghiệm.

Trong báo cáo kết quả thử nghiệm cần phải bao gồm thông tin sau:

a/ Sự nhận biết đầy đủ mẫu khí;

b/ Theo tiêu chuẩn này;

c/ Những kết qủa thu được;

d/ Bất cứ những điều đặc biệt bất thường ghi nhận được trong quá trình

e/ Mọi sự thao tác thông quy định trong tiêu chuẩn này hoặc trong tiêu chuẩn khác đã

được dùng làm tham khảo, hoặc tuỳ chọn.

Phụ Lục A

Xét nghiệm độ tinh khiết và phương pháp tinh chế paraosanilin hydroclorua (PRA)

A.1. Xét nghiệm Độ tinh khiết của PRA

Thực hiện 2 xét nghiệm dưới đây để kiểm tra độ tinh khiết của parsrosanilin hydroclorua (PRA). Nếu một trong hai xét nghiệm là âm tính, hoặc là loại bỏ lô PRA

đó, hoặc là tinh chế nó theo phương pháp được mô tả trong mục A.2.

A.1.1. Kiểm tra giá trị trắng

Pha chế thuốc thử với dung dich pararosanilin(4.2) như đã mô tả trong 7.8. Sự hấp thụ của thuốc thử dung dịch trắng không vượt quá 0.l7.

A.1.2. Kiểm tra độ tinh khiết

Hòa tan lml dung dlich pararosanilin(4.2.8) trong 10 0ml nước cất. Lấy 5ml cho vào trong bình định mức 50ml và cho thêm 5ml dung dịch đệm 0,l mol/l muối natri axêtat cúa axit axetic. Cho nước đến vạch và trộn đều. Để yên hỗn hợp trong lh. Dung dịch có độ hấp thụ tối đa ở 540nm, phải có độ hấp thụ ít nhất là 0,45 ở bước sóng đó khi đo bằng cuvét lcm.

Dùng độ hấp thụ ở 540nm để tính độ tinh khiết của PRA, biểu thị bằng % khối lượng, theo công thức:

Trong đó:

A là độ hấp thụ của dung dịch;

m1 là khối lượng bằng mg của thuốc thử trong 50ml của dung dịch PRA (4.2.3);

K = 21.300 khi sử dụng phổ quang kế với độ rộng của khe đo nhỏ hơn 10 nm.

Độ tinh khiết của thuốc thử ít nhất phải là 95%.

A.2. Tinh chế PRA

Cho 100ml l-butanol và 10 0 ml axit clohydric 1 mol/l vào trong mỗi phễu chiết 250ml. Cân 0,1g pararosanilin hydroclorua (PRA) vào trong 1 cốc. Cho thêm 50ml axit bão hòa butanol và để yên trong nhiều phút. Cho thêm 50ml l- butanol bão hòa HCI vào trong phễu chiết 125ml. Chuyển dung dịch axit có chứa PRA vào phễu và chiết. Mọi tạp chất mầu tím sẽ được chuyển vào pha hữu cơ. Chuyển pha dưới (pha nước) vào phễu chiết khác và thêm 20ml l - butanol bão hòa HCl. Điều đó thường đủ để loại bỏ hầu hết tạp chất mầu tím làm bẩn dung dịch trắng. Nếu tạp chất mầu tím vẫn xuất hiện trong pha l - butanol sau 5 lần chiết, thì loại bỏ lô thuốc thử đó.

Sau lần chiết cuối cùng, lọc pha nước qua bông xơ vào trong bình định mức 50ml và cho axit clohydric [c (HCI) = lmol/l lên đến vạch. Dung dịch được tinh chế này sẽ có mầu đỏ hơi vàng và dùng như dung dịch PRA dự trữ (xem 4.2.3).

Chú thích: Một số lô 1 - butanol chứa các chất oxy hóa, điều đó gây phản ứng như sunfua dioxit. Kiểm tra bằng lắc 20 ml 1 - butanol với 5 ml dung dịch kali iodua 15% (m/m). Nếu mầu vàng xuất hiện trong pha rượu thì phải cất lại l - butanol có cho thêm oxyt bạc.

Phụ lục B

Xác định nồng độ khối lượng của sunfua dioxit có mặt trong dung dịch disunfit cho các kiểm tra hàng ngày

B.1. Thuốc thử

B.1.1. Iot, dung dịch iot dự trữ - c(l2) ư 0,05mol/l

Cân 12,7g iot (I2) vào trong cốc 250ml, cho thêm 40g kali iodua (K1) và 25ml nước, khuấy cho đến khi tan hoàn toàn và chuyển cả dung dịch vào bình định mức 1000ml. Thêm nước vào cho tới vạch.

B.1.2. Dung dịch iot c(I2) = 0,005mol/l

Pha loãng 50ml dung dịch dự trữ (B.1.1) đến 500ml bằng nước cất. B.1.3. Dung dịch chỉ thị hồ tinh bột 2g/l

Nghiền 0,4g tinh bột tan và 0,002g thủy ngân iodua (Hgl2) để bảo quản, với một ít nước, và cho thêm từ từ bột nhão vào 200ml nước sôi. Tiếp tục đun sôi cho đến khi dung dịch trở nên trong, làm nguội và chuyển vào chai có nút thủy tinh.

B.1.4. Dung dịch kali iodat (KlO3), 3,0g/l.

Sấy vài gam kali iodat ở 1800C. Cân khoảng 1,5g, chính xác tới 0,1mg, cho vào bình định mức dung tích 500ml và hòa với nước tới vạch.

B.1.5. Axit clohydric 44g/l.

Hòa 100ml axit clohydric đậm đặc (ρ ( 1,19 g/ml) thành l lít.

B.1.6. Natri thiosunfat, dung dịch dự trữ c (Na2S2O3.5H2O) ( 0,1mol/l.

Hòa tan 25g natri thiosunfat pentahydrat trong 1l nước cất mới đun sôi và cho thêm 0,1g natri cacbonat vào dung dịch.

Để yên dung dịch trong 1  ngày trước khi chuẩn như sau:

Dùng pipet hút 25ml dung dịch kali iodat (B.1.4) cho vào bình phản ứng iot 500ml. Thêm lg kali iodua (Kl) và 10 ml axit clohydric (B.15). Đậy nút bình. Sau 5 phút, chuẩn độ bằng dung dịch natri thiosunfat cho tới mầu vàng nhạt. Thêm 2ml hồ tinh bột (B.1.8) và chuẩn độ cho tới khi mất mẫu xanh.

Tính nồng độ chất C1, biểu thị bằng mol/lit, của dung dịch natri thiosunfat bằng sử dụng phương trình:

Trong đó :

m2 là khối lượng tính bằng gam của kali iodat trong 25ml của dung dịch (B. 1.4)

V3 là thể tích, tính bằng ml, của dung dịch natri thiosunfat đã dùng cho chuẩn độ.

35, 67 là khối lượng phân tử tương đối của (KIO3)/6

B.1.7. Natri thiosunfat, dung dịch chuẩn c(Na2S2O3. 5H2O) ( 0,01mol/l.

Hòa loãng 50,0ml dung dịch gốc natri thiosunfat (B.1.16) vào 500ml nước và trộn đều.

Dung dịch không bền vững và cần được pha chế vào ngày sử dụng:

B.2. Quy trình

Để pha chế mẫu trắng, cho 25ml nước vào bình nón 500ml, sau đó dùng pipet hút 50ml dung dịch iot B.l.2) cho vào bình nón. Hút 25ml dung dịch Na disunfit (4.5.1) cho vào bình nón thứ hai và dùng pipet hút 50ml dung dịch iot (B.l.2) vào bình này.

Đậy nút các hình nón và để cho phản ứng trong 5 phút.

Chuẩn độ hàm lượng của mỗi bình lần lượt với dung dịch natri thiosunfat (B. 1.7) cho tới mầu vàng nhạt. Rồi cho thêm 5ml hồ tinh bột (B.1.3) và tiếp tục chuẩn độ cho tới khi mẫu xanh.

B.3. Biểu thị các kết quả

Tính nồng độ khối lượng của sunfur dioxit, U(SO2) được biểu thị bằng microgam trong 1 millilit trong dung dịch natri disunfat bằng phương trình .

Trong đó :

V4 là thể tích, tính bằng ml, của dung dịch natri thiosunfat (B.l.7) đã dùng dể chuẩn độ dung dịch trắng;

V5 là thể tích tính bằng ml, của natri thiosunfat đã dùng để chuẩn độ mẫu thử;

V6 là thể tích tính bằng ml, của dung dịch Na disunfit (4.5.1) đã dùng;

C2 là nồng độ, tính bằng mol/l, của natri thiosungfat trong dung dịch thiosunfat (B.1.7).

32,02 là khối lượng phân tử tương đối của (SO2)/2

Nồng độ lưu huỳnh dioxit trong đung địch natri disunfit (4.5,2) được tìm bâng cách chia kết quả cho 50.

Phụ lục C

C.1. Mục đích

Phụ lục này mô tả một phương pháp để tách thuỷ ngân khỏi các dung dịch dư lại thu được khi sử dụng dung dịch hấp thụ (4.1).

C.2. Các thuốc thử

C.2.1. Natri hydroxit (NaOH) dung dịch xấp xỉ 400g/l.

C.2.2. Hydroperoxit (H2O2) gần đúng 30% (m/m).

C.2.3. Natri sunfit ngâm nước (Na2S . 9H2O).

C.3. Quy trình

Thu thập các dung dịch dư lại, mà hàm lượng thuỷ ngân của chúng quá cao không cho phép thải ra cống thải, vào bình polyetylen có thể tích 50 lít. Khi thể tích thu thập đạt xấp xỉ 40 lít, cho thêm vào dưới đây trong khi khuấy bằng các phương tiện tạo bọt khí qua dung dịch:

- Một thể tích dung địch natri hydroxit (C.2.1) đủ để trung hòa;

- 400ml dung dịch natri hydroxa phụ thêm;

- 100g natri sunfit (C.2.3) và sau 10 phút cho từ từ 400ml dung dịch hydro peroxit (C.2.2) vào.

Để hỗn hợp trong 24 giờ và rồi rút ra và vứt bỏ dịch trong. Thải bã còn lại theo các quy định của nhà nước.